## 身份与证据
资产 | 型号 | UDI-DI（文本） | 保管范围 | 采用维修证据ID | 观察版本/边界
D01 | DS2110X11B | 00606959051942 | on_site | SVC-D01-A | 1.05.15.00
D02 | DS2200X11B | 00606959052017 | on_site | SVC-D02-A | 1.05.06.00
D03 | DS2100X11B | 00606959051997 | on_site | SVC-D03-A | 1.05.15.00
D04 | DS2000X11B | 00606959052000 | on_site | SVC-D04-A | 1.05.15.00
D05 | DS2110X11B | 00606959051942 | on_site | SVC-D05-A | 1.05.15.00
D06 | DS2200X11B | 00606959052017 | transferred | SVC-D06-A | 1.05.15.00
D07 | DS2100X11B | 00606959051997 | transferred | SVC-D07-A | 1.05.15.00
D08 | DS2110X11B | 00606959052017 | on_site | 身份/范围先暂停核查 | 未在身份/范围前提不明下强定版本
D09 | DS2110X11B | 00606959051942 | on_site | SVC-D09-A, SVC-D09-B | 1.05.06.00, 1.05.15.00
D10 | TR100-GIVEN-NONMATCH | 题给非四组UDI | on_site | 身份/范围先暂停核查 | 未在身份/范围前提不明下强定版本
D11 | DS2100X11B | 00606959051997 | on_site | SVC-D11-A | UNKNOWN
D12 | DS2000X11B | 00606959052000 | on_site | SVC-D12-A | 1.05.15.00
D13 | DS2110X11B | 00606959051942 | transferred | SVC-D13-A | 1.05.15.00
D14 | DS2200X11B | 00606959052017 | on_site | SVC-D14-A | 1.06.15.00

## 处置跟踪
资产 | 内部Skill状态 | 具体未决缺口 | 下一动作 | 责任接口 | 源/规则定位
D01 | 仅交有权人复核 | 仅给定内部清单齐，不是临床放行 | 给定证据清单齐备，只交有权人复核；仍不作临床放行 | 质量负责人 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D02 | 行动待办 | 版本非冻结美国通知目标，核型号/地区适用及更新；不得自行降级 | 核本机美国型号当前更正/更新安排，不能用2024电源事件例外豁免2026三问题 | 临床工程 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D03 | 行动待办 | 历史传感器沉积事项尚未服务闭环，软件更新不能代替 | 核内部传感器沉积服务评估/更换闭环；当前软件不能替代 | 临床工程/授权服务 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D04 | 行动待办 | 最新使用手册补充说明未完成核验 | 补最新User Manual Addendum文控核验及随设备可得记录 | 文控/设备管理员 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D05 | 行动待办 | 新版雾化指导告知/培训未确认 | 按新版指导核被动回路AC-VC非气动雾化的性能/监测差异并完成告知，不由助理调参 | 呼吸治疗/临床负责人 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D06 | 行动待办 | 转出接收方未确认新版通知及补充说明，须追踪沟通 | 向合作机构甲设备管理员拟交最新通知与补充说明、请求收悉及实际落实状态，未发送 | 转交接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D07 | 行动待办 | 转出接收方未确认新版通知及补充说明，须追踪沟通 | 补合作机构乙新版通知/补充说明确认；旧4月回执不自动覆盖5月更新 | 转交接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D08 | 身份待核 | 型号/UDI-DI不一致或缺失，需实物身份核查 | 核设备标签/UDI实物或受控更正，保留型号DS2110X11B与UDI00606959052017原值矛盾 | 临床工程/资产管理员 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D09 | 维修证据矛盾待核 | 同观察时点平级维修证据矛盾，不能择新消息覆盖 | 核同2026-10-20 09:00 primary证据SVC-D09-A/B并提供受控更正，暂停而不择营销备注 | 临床工程/维修证据负责人 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D10 | 未匹配本次矩阵 | S01四型号矩阵未匹配，非其他召回均已排除 | 登记本四组矩阵未匹配；另由常规设备安全流程查其他事件，不宣称全召回排除 | 质量/设备安全接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D11 | 行动待办 | 缺当前软件实证，需临床工程核查；历史雾化/传感器情况未知，需核查而非填无风险 | 补当前软件实证及历史雾化/传感器服务情况，不填最新版或默认无历史风险 | 临床工程/原使用接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D12 | 行动待办 | 新版雾化指导告知/培训未确认 | 核新版雾化指导已传达；成人双支回路可用测试不等于全回路/全条件均无风险 | 呼吸治疗/培训接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D13 | 仅交有权人复核 | 仅给定内部清单齐，不是临床放行 | 保留接收方最新通知/补充说明已核登记，仅交有权人复核而非完成临床放行 | 质量负责人/转交接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP
D14 | 行动待办 | 版本非冻结美国通知目标，核型号/地区适用及更新；不得自行降级 | 核1.06.15.00对美国本型号/渠道的真实适用，不按数字大小认完成或擅自降级 | 临床工程/提供商核查接口 | S01/04；S05–08；Skill SOP

## 转出跟踪
资产 | 接收方角色 | 最新通知/补充说明已核确认 | 跟踪动作 | 边界
D06 | 合作机构甲设备管理员 | 待核 | 向合作机构甲设备管理员拟交最新通知与补充说明、请求收悉及实际落实状态，未发送 | 题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全
D07 | 合作机构乙呼吸治疗接口 | 待核 | 补合作机构乙新版通知/补充说明确认；旧4月回执不自动覆盖5月更新 | 题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全
D13 | 合作机构丙设备管理员 | 已核 | 保留接收方最新通知/补充说明已核登记，仅交有权人复核而非完成临床放行 | 题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全

## 风险与版本
角度 | 真实源定位 | 正确专业解释 | D0错误/应用边界
时间层次 | S01时间线；S03/S04 | FDA4月15通报，4月16邮件；厂商4月24追函，FDA5月28更新/10:52 EDT邮件 | 不把厂商信日、FDA发布/邮件发送、2026取证混成一日
2024不同事件 | S02 Recalled Product/Reason | 1.05.06.00例外针对旧电源问题，不能排除2026新增三问题 | D02不能据旧豁免当全部安全
纠正≠移除 | S01开头；S04 | Class I严重程度、需要按最新纠正；本次是correction不是产品移除 | 不对所有患者下统一停机/改参命令
非气动建议更新 | S04正文；S01 What to Do | 五月替换此前不使用建议，可在正确回路位置和指导条件下使用 | 既不永久沿旧一刀切禁用，也不一刀切无风险
短暂性能差异 | S01 Reason第1问题 | 被动回路AC-VC/SIMV/AVAPS可能有递送/监测差异；成人active PAP/双支非气动仅可用测试无影响 | 治疗后预计恢复限定该类准确性影响，不推到永久沉积
内部传感器 | S01 Nebulizer Use and Flow Sensor Impact | 错误位置气溶胶可沉积，已受影响内部传感器应由合格服务评估/更换 | D03软件已更新不替代沉积服务闭环
阻塞报警 | S01 Obstruction Alarm Timing | 某些情况未在两呼吸周期或5秒内，某些模式可延迟至4次呼吸 | 不是所有模式固定延迟，也非可任意关闭报警
报告口径 | S02截至May13 2024；S04截至May27 | 旧电源事件当时无严重伤害/死亡报告；2026此前3严重伤害，后无额外报告 | 不同事件/观察日/报告系统，不相加为总量或称无风险
转出追踪 | S01 What to Do末项 | 已转出仍传达通知及最新补充说明；在本次清单保留 | D06/D07缺新确认，D13给定已核仅内部事实
内部流程非FDA审批 | Installed Skill SOP LOCAL-QM-R2 | 身份/平级证据矛盾先hold，后续软件/资料/历史/培训/转出缺口待办 | READY仅有权复核前的内部证据交接，不是临床批准

## 队列统计
指标 | 公式/结果 | 边界
身份待核 | 1 | 原清单14台全部保留
维修证据矛盾待核 | 1 | 原清单14台全部保留
行动待办 | 9 | 原清单14台全部保留
仅交有权人复核 | 2 | 原清单14台全部保留
未匹配本次矩阵 | 1 | 原清单14台全部保留
总设备 | 14 | 14台含3台转出
五态勾稽 | 0 | 应为0
转出设备 | 3 | D06/D07/D13
转出缺新版确认 | 2 | D06/D07；不视为已经发送
临床放行数 | 0 | 本任务无临床放行权限，不用READY计为批准